湖南省临床检验中心

2015年第二次常规化学室间质量评价活动安排及注意事项

一、质量评价活动安排时间表

| 批号 | 样品建议 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 下发日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 201506、201507、201508、201509、201510 | 10月12日 | 10月22日 | 11月3日 |

注:为保证及时回报结果，截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、质评项目

测定及评分项目为丙氨酸氨基转移酶。

三、样品保存方法

质评样品应保存在2-8℃冰箱中。

四、样品处理方法

质评样品为冻干粉，使用时每瓶质评样品用3ml蒸馏水或去离子水复溶，加盖室温放置30分钟，轻轻混匀至完全溶解后取样测定。取样后再加盖保存，质评样品在20-25℃可稳定8小时；2-8℃可稳定7天；-20℃可稳定一个月。质评样品的检测应与病人标本相同，并以潜在传染性物品处理。

五、注意事项

1、实验方法、试剂、仪器、校准物编码由各实验室参照编码表具实填写清楚，如你室所用的方法或仪器未列入编码表中，请在对结果的解释说明栏具实填写清楚其全称。否则分组统计结果时将影响你室PT得分，由此产生的后果由实验室自己负责。

2、质评结果回报网址：http://www.hnccl.com.cn。已参加室间质评的用户继续使用以前设置的用户名及密码。未参加过室间质评的新参评单位用户名及初始密码为实验室编号，登陆后请立即更改密码。

3、请各实验室于质评成绩下发日期后登陆以上网址查看并打印本实验室的检测成绩，我中心不再邮寄纸张统计结果报告。

4、参加室间质评的实验室遇到问题请及时与我们联系，联系电话：0731－85232274。

湖南省临床检验中心

2015年10月

湖 南 省 临 床 检 验 中 心

2015年常规化学室间质量评价回报表

（第二次）

| 项目名称 | 单位 | 测 定 结 果 |  |  |  |  | 编 码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 201506 | 201507 | 201508 | 201509 | 201510 | 方法 | 仪器 | 试剂 | 校准物 |
| 丙氨酸氨基转移酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | P |  |  |  |

测定者签名：                                   科主任签名：

注意事项：

- 样品检测日期为2015年10月12日，回报截止日期为10月22日，请务必按时回报。截止后回报的将不计成绩。

- 样品保存方法：质评样品应保存在2-8℃冰箱中。

- 样品处理方法：质评样品为冻干粉，使用时每瓶质评样品用3ml蒸馏水或去离子水复溶，加盖室温放置30分钟，轻轻混匀至完全溶解后取样测定。取样后再加盖保存，质评样品在20-25℃可稳定8小时；2-8℃可稳定7天；-20℃可稳定一个月。质评样品的检测应与病人标本相同，并以潜在传染性物品处理。

- 实验方法、试剂、仪器、校准物编码由各实验室参照编码表具实填写清楚，如你室所用的方法或仪器未列入编码表中，请在对结果的解释说明栏具实填写清楚其全称。否则分组统计结果时将影响你室PT得分，由此产生的后果由实验室自己负责。

- 质评结果回报网址：http://www.hnccl.com.cn。

- 参加室间质评单位遇到问题请及时与我们联系，联系电话：0731－85232274。

- 下载质评结果日期为2015年11月3日。