湖南省临床检验中心

2025年全血细胞计数室间质量评价活动指导书

（第1次）

1、质量评价活动安排时间表

| 批号 | 样品建议 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 发布日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 202501、202502、202503、202504、202505 | 收到即检测 | 2025年4月 22日 | 2025年5月13日 |

注:为保证及时回报结果，截止日期后收到的结果将不予统计分析。

2、质评项目 （8项） ：

白细胞（WBC）、红细胞（RBC）、血红蛋白（Hb）、红细胞比积（Hct）、血小板（Plt）、红细胞平均体积（MCV）、红细胞平均血红蛋白量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）

3、请各实验室在常规工作条件下对每个批号的质评物进行单次测定并回报结果。

4、实验室在收到质评物后应放入冰箱2～8℃保存，切忌冷冻。测定前应充分混匀，混匀不足的质评标本容易导致计数不准确。具体使用方法如下：（1）使用前，将质评物从冰箱取出，在室温条件下放15分钟，放置过程勿摇动。（2）混匀方法：将质评物瓶口朝上置双手掌心内匀速搓动混匀10次；同样方式倒向置掌心搓动混匀10次，重复以上2个步骤分别8次（共计2分钟左右）；再置于拇指和食指之间匀速轻柔上下颠倒1分钟。为保证质评物的充分混匀，混匀过程应动作连贯。（3）瓶底朝上，确认瓶底无沉积物则说明已充分混匀。

5、将每个批号质评物的测定结果按要求的方式回报，WBC、Hct、MCV 和MCH测定结果保留一位小数，RBC测定结果保留两位小数，Hgb、 Plt和 MCHC测定结果保留整数位。

6、仪器名称、型号以及使用试剂的编码请参照中心网站《2025年湖南省全血细胞计数室间质评编码》据实填写清楚，如编码表中没有列出，请在对结果的解释说明栏中填写其全称。

7、使用Sysmex XN系列血液分析仪的实验室检测WBC项目时回报WNR通道的TNC-N计数结果。

8、要求网络回报质评结果，质评结果回报网址：http://www.hnccl.com.cn，已参加室间质评的用户继续使用以前设置的用户名及密码。未参加过室间质评的新参评单位用户名及初始密码为实验室编号，登陆后请立即更改密码。

9、参评单位在回报室间质评结果时须同步上报室内质控数据。为加强对互认项目的质量监督，本次质评需回报所有参评项目3月份 室内质控数据（要求实验室根据室内质控的实际情况，回报高、中、低水平质控物3月份包括在控数据、当月使用的质控图表及实验室累积的均值、标准差和变异系数）。未回报室内质控数据将无法查看室间质评报告，回报操作详见中心网站。

10、质评样本的处理与检测过程应该和病人标本相同，并视为具有潜在传染性，请遵照生物制品处理注意事项，在丢弃废弃物时，要按医疗废弃物相关规定进行处理。

11、请各实验室于质评成绩下发日期后登陆中心网站查看并打印本实验室的检测成绩。参加室间质评的实验室遇到问题请及时与我们联系，联系电话：0731－85232274。

湖南省临床检验中心

2025年4月

湖南省临床检验中心

2025年全血细胞计数室间质量评价回报表

(第1次)

实验室编码：

实验室名称(加盖公章)：

单位类型：□三甲医院  □其他三级医院  □二级医院  □一级医院  □血站  □独立实验室

□其他（详细说明）

使用仪器名称及型号                           编码

使用试剂来源 （1）溶血剂：生产厂家名称                     编码

（2）稀释剂：生产厂家名称                     编码

（3）清洗剂：生产厂家名称                     编码

| 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 202501 | 202502 | 202503 | 202504 | 202505 |
| WBC | __ __ . __ | __ __ . __ | __ __ . __ | __ __ . __ | __ __ . __ |
| (×109/L) |  |  |  |  |  |
| RBC | __ . __ __ | __ . __ __ | __ . __ __ | __ . __ __ | __ . __ __ |
| (×1012/L) |  |  |  |  |  |
| Hgb | __ __ __ . | __ __ __ . | __ __ __ . | __ __ __ . | __ __ __ . |
| (g /L) |  |  |  |  |  |
| Hct | __ __ . __ | __ __ . __ | __ __ . __ | __ __ . __ | __ __ . __ |
| (%) |  |  |  |  |  |
| Plt | __ __ __ . | __ __ __ . | __ __ __ . | __ __ __ . | __ __ __ . |
| (×109/L) |  |  |  |  |  |
| MCV | __ __ __.__ | __ __ __.__ | __ __ __.__ | __ __ __.__ | __ __ __.__ |
| (fl) |  |  |  |  |  |
| MCH | __ __ . __ | __ __ . __ | __ __ . __ | __ __ . __ | __ __ . __ |
| (pg) |  |  |  |  |  |
| MCHC | __ __ __ . | __ __ __ . | __ __ __ . | __ __ __ . | __ __ __ . |
| (g/L) |  |  |  |  |  |

检测人：

主任签字：                                   签字日期：