常规化学室间质评(EQA)活动指导书

一、活动安排

| 批 号 | 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 下发日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 202501、202502、202503、202504、202505 | 收到样品即检测 | 4月22日 | 5月13日 |

二、质评项目（共28项）

医疗机构：钾(K)、钠(Na)、氯(Cl)、总钙(Ca)、镁(Mg)、磷(P)、铁(Fe)、葡萄糖(Glu)、尿素(Urea)、尿酸(UA)、肌酐(Cre)、总蛋白(TP)、白蛋白(Alb)、总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇（HDL）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL）、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、淀粉酶(AMY)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)、α-羟丁酸脱氢酶(a-HBDH) 、胆碱酯酶（CHE）；采供血机构：丙氨酸氨基转移酶(ALT)

三、样品保存方法

质评样品应保存在2-8℃冰箱中。

四、样品处理方法

质评样品为冻干粉，样品从要求的储存环境中取出，放置室温（18℃～25℃）平衡至少30 分钟。使用时每瓶质评样品用5ml蒸馏水或去离子水复溶，轻轻颠倒数次，使其充分混匀，不要振摇，避免产生气泡，至完全溶解后取样测定。样品复溶后在 2℃～8℃避光密封保存，总胆红素、直接胆红素需在4 h 内完成检测，丙氨酸氨基转移酶可稳定 3 天，其它项目可稳定 7 天；复溶后如需长期使用，建议进行分装并于-20℃以下冷冻保存，可稳定 30 天，但应避免反复冻融。质评样品的检测应与病人标本相同，并以潜在传染性物品处理。

五、注意事项

1、为监测我省医疗机构临床实验室互认检验项目质量，要求参评单位在上报室间质评结果的同时，回报相应项目今年3月份室内质控（IQC）相关数据。具体回报流程见中心网站。

2、钙项目要求回报总钙的结果。

3、实验方法、试剂、仪器、校准物编码由各实验室参照编码表具实填写清楚，如你室所用的方法或仪器未列入编码表中，请在对结果的解释说明栏具实填写清楚其全称。否则分组统计结果时将影响你室PT得分，由此产生的后果由实验室自己负责。

4、质评结果回报网址：http://www.hnccl.com.cn。已参加室间质评的用户继续使用以前设置的用户名及密码。未参加过室间质评的新参评单位用户名及初始密码为实验室编号，登陆后请立即更改密码。

5、请各实验室于质评成绩下发日期后登陆以上网址查看并打印本实验室的检测成绩，我中心不再邮寄纸张统计结果报告。

6、参加室间质评的实验室遇到问题请及时与我们联系，联系电话：0731－85232274。

湖南省临床检验中心

2025年4月

2025年常规化学室间质量评价回报表（第一次）

| 项 目 名 称 | 单 位 | 测 定 结 果 |  |  |  |  | 编 码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 202501 | 202502 | 202503 | 202504 | 202505 | 方法 | 仪器 | 试剂 | 校准物 |
| 钾 | mmol/L | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | A |  |  |  |
| 钠 | mmolL | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | B |  |  |  |
| 氯 | mmol/L | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | C |  |  |  |
| 钙（总钙） | mmol/L | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | D |  |  |  |
| 镁 | mmol/L | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | Y |  |  |  |
| 磷 | mmol/L | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | E |  |  |  |
| 铁 | µmol/L | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | W |  |  |  |
| 血糖 | mmol/L | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | F |  |  |  |
| 尿素 | mmol/L | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | ＿＿．＿＿ | G |  |  |  |
| 尿酸 | µmol/L | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | H |  |  |  |
| 肌酐 | µmol/L | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | I |  |  |  |
| 总蛋白 | g/L | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | J |  |  |  |
| 白蛋白 | g/L | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | ＿＿．＿ | K |  |  |  |
| 胆固醇 | mmol/L | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | L |  |  |  |
| 甘油三酯 | mmol/L | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | M |  |  |  |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | mmol/L | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | N |  |  |  |
| 低密度脂蛋白胆固醇 | mmol/L | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | ＿．＿＿ | HA |  |  |  |
| 总胆红素 | µmol/L | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | O |  |  |  |
| 直接胆红素 | µmol/L | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | ＿＿＿．＿ | V |  |  |  |
| 丙氨酸氨基转移酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | P |  |  |  |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | Q |  |  |  |
| 碱性磷酸酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | R |  |  |  |
| 淀粉酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | S |  |  |  |
| 肌酸激酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | T |  |  |  |
| 乳酸脱氢酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | U |  |  |  |
| γ-谷氨酰基转移酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | AD |  |  |  |
| α-羟丁酸脱氢酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | ＿＿＿ | AE |  |  |  |
| 胆碱酯酶 | U/L(37℃) | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | AF |  |  |  |

备注：本回报表仅用于参评实验室网络回报前内部测定结果记录，以便复查。                    实验室主任签字：               实验人员签字：