糖化血红蛋白室间质评(EQA)活动指导书

一、活动安排

| 批 号 | 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 下发日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 202501、202502、202503、202504、202505 | 收到样品即检测 | 4月22日 | 5月13日 |

二、质评项目

测定及评分项目为糖化血红蛋白A1c（HbA1c）。

三、样品保存方法

质评样品应保存在2-8℃冰箱中。

四、样品处理方法

质评样品为冻干粉，样品从要求的储存环境中取出，放置室温（18℃～25℃）平衡至少30 分钟，使用时每瓶质评样品用0.5ml蒸馏水或去离子水复溶，轻轻颠倒数次，使其充分混匀，不要振摇，避免产生气泡，至完全溶解后取样测定。仪器测定时应该采取“稀释模式”（不同仪器稀释比例不一样，如BIO RAD D10为5ul样品+1.5ml稀释液，TOSOH G7/G8为5ul样品+1ml稀释液，ARKRAY 8160/8180为5ul样品+1ml稀释液。具体请参阅仪器说明书或者咨询仪器工程师）。质评样品复溶后在2-8℃可稳定7天。质评样品的检测应与病人标本相同，并以潜在传染性物品处理。

五、注意事项

1、参评单位在回报室间质评结果时须同步上报3月份室内质控数据，具体回报流程见中心网站，未回报室内质控数据将无法查看室间质评报告。

2、实验方法、试剂、仪器、校准物编码由各实验室参照编码表具实填写清楚，如你室所用的方法或仪器未列入编码表中，请在对结果的解释说明栏具实填写清楚其全称。否则分组统计结果时将影响你室PT得分，由此产生的后果由实验室自己负责。

3、质评结果回报网址：http://www.hnccl.com.cn。已参加室间质评的用户继续使用以前设置的用户名及密码。未参加过室间质评的新参评单位用户名及初始密码为实验室编号，登陆后请立即更改密码。

4、请各实验室于质评成绩下发日期后登陆以上网址查看并打印本实验室的检测成绩，我中心不再邮寄纸张统计结果报告。

5、参加室间质评的实验室遇到问题请及时与我们联系，联系电话：0731－85232274

湖南省临床检验中心

2025年4月

2025年糖化血红蛋白室间质量评价回报表（第一次）

| 项目名称 | 单位 | 测 定 结 果 |  |  |  |  | 编 码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 202501 | 202502 | 202503 | 202504 | 202505 | 方法 | 仪器 | 试剂 | 校准物 |
| HbA1c | % | ＿＿.＿ | ＿＿.＿ | ＿＿.＿ | ＿＿.＿ | ＿＿.＿ | 09＿＿ | 09＿＿＿＿ | 09＿＿＿＿ | 09＿＿＿＿ |

备注：1.本回报表仅用于参评实验室网络回报前内部测定结果记录，以便复查。

2.注意事项请参见《糖化血红蛋白室间质评(EQA)活动指导书》

实验室主任签字：               实验人员签字：